| DR室辐射防护设备明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 铅玻璃 | 1200*800*18 | 张 | 1 |
| 2 | 不锈钢铅门 | 1600*2300/1樘 | 平方米 | 3.68 |
| 3 | 不锈钢铅门 | 900*2100/1樘 | 平方米 | 1.89 |
| 4 | 电动系统 |  | 套 | 1 |
| 5 | 铅玻璃套 | 1200*800 | 个 | 1 |
| 6 | 不锈钢铅门套 | 1600*2300 | 个 | 1 |
| 7 | 不锈钢铅门套 | 900*2100 | 个 | 1 |
| 8 | 铅墙 | 3mmPb | 平方米 | 6 |
| 9 | 防护涂料施工 | 1CM | 平方米 | 95.2 |
| 10 | 防护涂料施工 | 2CM | 平方米 | 29.5 |

报价包括运输、安装等费用；

项目技术指标：

1、设备名称：电动防护铅门 （本部分视为一条参数）

| 防护铅当量 | ≥3mmPb |
| --- | --- |
| 门体防护材料 | 铅板（提供本单位的铅板或铅钢复合板的检测报告） |
| 门体组件 | 包含天轨、地轨、门头罩、限位器、门灯连锁，警示灯，警示牌、电动系统及其他保证铅门正常使用组件 |
| 执行标准 | 《GBZ130-2013》 |
| 规格 | 宽×高（mm）1600×2300 |
| 运行方式 | 电动滑动式（停电或发生故障时可转换手动操作） |
| 安全性能 | 电动系统带红外感应装置，且具有电磁阀锁紧功能。 |
| 行程 | 2.15米 |
| 运行速度 | 10----45㎝/秒（可调） |
| 铅门套 | 门体的四周用同等厚度的铅板密封并盖过墙体6-8mm, 在覆盖厚度为1mm磨砂不锈钢。 |
| 开门运行速度 | 100~450mm/s（可调） |
| 闭门运行速度 | 100~450mm/s（可调） |
| 缓行速度 | 0~550mm/s（可调） |
| 开放时间 | 2″20s（可调） |
| 紧闭力F | ≥100N |
| 手动推力 | <50N |
| 整机消耗功率 | <150N |
| 工作环境温度 | -20℃~50℃ |
| 使用范围 | 适用于对射线的防护屏蔽 |

2、设备名称：平开式防护铅门（本部分视为一条参数）

| 防护铅当量 | 3mmPb |
| --- | --- |
| 防护材料 | 铅板（提供本单位的铅板或铅钢复合板的检测报告） |
| 门体组件 | 含门框、限位器、门锁，门灯连锁、警示灯，警示牌 其他保证铅门正常使用组件 |
| 执行标准 | 《GBZ130-2013》 |
| 承重结构 | 为可调门扇高低插销结构 |
| 规格：宽×高（mm） | 900×2100 |
| 铅门门体重量 | 70公斤内 |
| 铅门套 | 窗的四周用同等厚度的铅板密封并盖过墙体6-8mm, 在覆盖厚度为1mm磨砂不锈钢 |
| 使用范围 | 适用于对射线的防护屏蔽 |

3、设备名称：铅玻璃（本部分视为一条参数）

| 防护铅当量 | ≥3.5mmPb（提供本单位的检测报告） |
| --- | --- |
| 执行标准 | 《GBZ/T184-2006》 |
| 规格：长×宽×厚（mm） | 1200×800×18 ±2 （窗洞净空：1210×810） |
| 铅玻璃套 | 窗的四周用同等厚度的铅板密封并盖过墙体6-8mm, 在覆盖厚度为1mm磨砂不锈钢。 |
| 铅玻璃外装饰不锈钢厚度 | 1mm厚磨砂不锈钢板 |
| 使用范围 | 适用于对射线的防护屏蔽 |

4、设备名称：铅墙（本部分视为一条参数）

| 防护铅当量 | 3mmPb |
| --- | --- |
| 防护材料 | 铅板（提供本单位的铅板或铅钢复合板的检测报告） |
| 铅墙组件 | 已作防腐防潮处理的料方龙骨、铅板 |
| 执行标准 | 《GBZ130-2013》 |
| 承重结构 | 料方龙骨 |
| 规格：宽×高×厚（mm） |  |
| 防护板墙重量 | 36kg/㎡±5% |
| 防护板墙装饰 | 由防护公司负责 |
| 使用范围 | 适用于对射线的防护屏蔽 |

5、设备名称：射线防护涂料（本部分视为一条参数）

| 防护铅当量 | 2cm射线防护材料层≥1mmPb （提供本单位的检测报告） |
| --- | --- |
| 防护材料 | 纯度95%的硫酸钡 |
| 执行标准 | 《GBZ130-2013》 |
| 规格 | 400目 |
| 使用范围 | 适用于对射线的防护屏蔽 |

6、提供质量体系认证证书