电解质分析仪参数要求

（打★号的必须达到的技术参数）

| 序号 | 项目 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★检测项目 | 钾钠氯钙/pH |
|  | ★显示 | 专业级触摸屏，操作直观方便 |
| 2 | - 电极 | 真正免维护，钾钠氯钙锂pH电极无需更换内充液 触点式电极，电极不需要传导线和主机连接，拆装简便 |
| 3 | - 电子屏蔽 | 金属前屏蔽盖板，彻底屏蔽外界干扰 |
| 4 | ★故障诊断 | 自动监控诊断液流、电极性能和保养情况，并作出相应提示 |
| 5 | 质控 | 多点质控，具有校正、统计功能 |
| 6 | - 冲洗 | 独特的两泵一阀一池结构，以最小的试剂用量带来理想的冲洗效果 |
| 7 | - 试剂 | 国际通行的全封闭试剂包 |
| 8 | 样本种类 | 血清、血浆、全血或其它组织体液 |
| 9 | 仪器精密度 | K : CV≤1.0％ |
|  |  | Na: CV≤1.0％ |
|  |  | Cl: CV≤1.0％ |
|  |  | Ca：CV≤1.0％ |
|  |  | PH：CV≤1.0％ |
| 10 | - 进样针 | 金属材质，长度超过7.5厘米，可直接在试管中采样 |
| 11 | - 自动进样 | 可选购39样品位自动进样器 |
| 12 | 打印功能 | 可打印31天的质控图表，和检测项目参考范围 |
|  | 数据接口 | RS232 数据通讯接口 |