| 自动气压止血仪参数要求 |  |
| --- | --- |
| 技术参数 | 压力范围：0～100Kpa |
|  | 稳定精度：≤3Kpa |
|  | 时间设定范围：0～120分钟 |
|  | 初始充气时间：≤60秒 |
| 保险功能 | 1、工作时间到自动阶梯放气。 |
|  | 2、防止患者心、脑突然缺血。 |
|  | 3、工作压力超过80Kpa，显示屏闪烁报警。★ |
|  | 4、全数字、电脑控制，压力自动补偿。 |
|  | 5、仪器拥有自动检测漏气功能。★ |
|  | 6、自动检测元器件故障。★ |
| 电源 | AC220V，50HZ，在突然断电情况下能始终保持压力。 |
| 报警 | 手术剩余时间10分、5分、1分时报警，提醒操作员。 |
| 核心部件 | 采用美国进口核心零部件。★ |
| 充、放气功能 | 快速充气：防止动脉闭塞前，血液充盈动脉。 |
|  | 放气：1、采用以3Kpa阶梯的慢放功能。 |
|  | 2、瞬间放气。★ |
| 控制面板 | 面板分设：设置压力值、设定时间值、运行压力值和实际运行时间值。 |
| 性能 | 1、术中可随时增减设定值 。 |
|  | 2、止血袖带连接采用国际流行快速插拔式接口、简单、可靠。拥有专利：专利号ZL200630119818.1★ |
|  | 3、产式支架：可调高度、占地小、移动方便、便于使用。 |
| 计时器 | 1、倒计时：手术剩余时间。 |
|  | 2、可随时增减设定时间。 |
|  | 3、手术累计时间。 |
| 记忆功能 | 将上次手术使用参数自动记忆，以供下次参照，在该基础上设定，可节省设定时间。 |
| 其它 | 1、全铝外壳--牢固、耐用、不易老化、表面喷塑处理。★ |
|  | 2、快速挺拔式接口--全铜制表面镀铬、拥有外观专利、新型实用专利。专利号ZL200520012750.7、ZL200530112171.5。整机外观专利。专利号ZL200630119817.7★ |
|  | 3、止血袖带--拥有外观专利，确保可靠固定所需部位、杜绝袖带侧滑，不含乳胶，抗泄漏、抗爆裂、抗老化，TPU袖带:采用环保材料TPU高分子聚氨脂、硅胶袖带；美男道康明公司进口高性能医用胶制成可高温高压消毒、洗衣机清洗。专利号ZL200630119818.1★ |
| 认证 | 通过ISO13485：2003，ISO9001：2000国际质量体系；产品通过德国TUV公司：CE认证。★ |