| # 4M LED彩色CT/MR专用屏 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 知名品牌专业显示器， 提供显示器制造商的省级或者省级以上高新技术企业证书、著名商标证书、名牌产品证书 |  |  |
|  |  | 显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正,并提供具有亮度及曲线自动校准功能的医用显示器技术证明材料（技术受理通知书或技术证书） |  |  |
|  |  | 分辨率≥2560×1440 |  |  |
|  |  | 点距≦0.2331 × 0.2331 mm |  |  |
|  |  | 显示器采用新型LED背光 |  |  |
|  |  | 尺寸≧27英寸 |  |  |
|  |  | 显示器内置dicom校正曲线,另外内置DSA、DSI、CT/MRI、GAMMA曲线 |  |  |
|  |  | 全屏幕亮度均衡系统，并提供基于等高圆近似的亮度均匀性调节方法技术证明材料（技术受理通知书或技术证书） |  |  |
|  |  | 两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，提供一种具有多种显示模式的一体化双屏显示器及其调节方法技术证明材料（技术受理通知书或技术证书） |  |  |
|  |  | 最大亮度≧350cd/m² |  |  |
|  |  | 对比度≧1000：1 |  |  |
|  | ★ | 色彩≧42bit(灰度等级≧14bit), 提供医用专业显示器超高位宽图像增强显示装置及方法技术证明文件，提供检验报告 |  |  |
|  |  | 响应时间≦6ms |  |  |
|  |  | 可视角度≧178° |  |  |
|  |  | 外置医疗级电源模块，须提供所供医疗电源UL60601-1证书 |  |  |
|  |  | 端口：DVI-D×1、DP×1、HDMI×1 |  |  |
|  | ★ | 支持DP环出，可将显示器画面输出到其他显示设备，并保证分辨率不低于2560×1440 |  |  |
|  |  | 可快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，提供一种自动切换阅片灯模式的医用显示器技术证明材料（技术受理通知书或技术证书） |  |  |
|  |  | 金属外壳，强度大、散热快、抗干扰 |  |  |
|  |  | 提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≧1G |  |  |
|  |  | 显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001，ISO13485，ISO14001，SGS，GB/T28001职业健康安全管理体系认证 |  |  |
|  | ★ | 产品获得CCC认证，获得中国节能产品认证证书 |  |  |
|  | ★ | 投标产品为原厂生产，非OEM产品，3C认证证书上制造商名称和生产企业名称须一样。 |  |  |