附件1：
    承诺函内容

达州市达川区中医医院 （采购人）：
我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交投标文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。
六、投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等投标承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
七、如本项目招标采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。 
 
供应商名称：         （盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
 
日期：   年    月    日

附件2：

重症插件式监护仪招标参数

监护仪结构：

- 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个.

- ★≥12.1英寸彩色触摸屏，高分辨率达1280*800像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节

- 工作海拔高度≥4550米，满足高原地区

- 采用无风扇设计

- 可内置高能锂电池，供电时间≥4小时

- 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

监测参数：

- 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- ★基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

- 支持3/5导心电监测

- 支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析

- 支持≥4通道心电进行多导心电分析

- ★提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，并提供截图证明材料。

- 支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm

- 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

- 无创血压适用于成人，小儿和新生儿

- 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

- 提供辅助静脉穿刺功能

- NIBP 成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg

- 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

- 提供灌注指数（PI）的监测

- 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

- 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测

- 有创压适用于成人，小儿和新生儿

- IBP有创压测量范围：-50~360mmHg

- 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

- 支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

- 支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换

- ★标配CO2模块，并支持升级进行BIS，NMT，PICCO参数监测，并通过三类注册

- 支持升级模块，与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

系统功能：

- 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

- 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料

- 支持≥120小时趋势表和趋势图回顾

- 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

- ★具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

- 支持≥120小时ST波形片段的存储与回顾

- 患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

- 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理