附件2

| 1、品名 | 等离子体空气净化消毒机 |
| --- | --- |
| 2、用途 | 设备主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理。 |
| 3、物理电气参数及性能指标 | 3.1工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz 最大输入功率（W）：55 |
|  | 3.2安装方式：壁挂式安装 |
|  | 3.3、设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态 |
|  | 3.4、等离子体空气净化消毒机内部不得装有紫外线杀菌灯。 |
|  | 3.5 ★等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥29990小时（提供检测报告） |
|  | 3.6、等离子密度分布：≥3.4X1017～4.6X1017m-3（提供检测报告） |
|  | 3.7、按照GB9706.1电气安全的要求，设备应具有电源开关控制。 |
|  | 3.8、按照GB9706.1电气安全的要求，设备应具有两路独立的熔断器（保险丝）；熔断器应能不打开设备外壳的情况下即可便捷更换。 |
| 4、设备的数据服务功能 | 4.1协助用户建立基于大数据的智慧物联网服务云平台，可以实现空气消毒机（不限于此）等感控设备、临床科室、感控管理部门、设备管理部门、设备厂家、厂家售后服务机构间的高效协同，提升管理效率。 |
|  | ★4.2具有智慧物联网云服务功能，能从WEB端上远程监测查看全院空气消毒设备的设备分布、历史数据、运行状态、报警消息、运行模式，程控设置、保养信息。 |
|  | 4.3 支持设备的物联网自动报修功能； |
|  | 4.4 具有消息中心功能，可分别接收物联网设备消息、科室任务、系统消息； |
|  | 4.5随时查询设备资产档案、质保期限；随时查询每台设备、配件的信息和状态，以便及时进行设备的定期保养、维护等活动。 |
|  | ★4.6系统能自动记录每台设备的消毒使用记录；能从电脑WEB端报表查看、筛选（按科室、按时间段）、导出、打印每台设备的消毒使用记录报表； |
|  | ★4.7具有人员权限的分配管理功能，可以实现分科室管理。角色至少包括临床科室、感控管理、设备管理三个角色。 |
|  | 4.8为了适应用户当前及未来发展需要，系统能自动监控全院全部的空气净化消毒设备数据，同时支持设备管理和感控管理功能，不受建筑的布局和距离限制。 |
|  | ★4.9 网络条件与安全 4.9.1不需要用户现场自备有线网络、无线网络等基础设施作为使用条件；同时了为了减少网络建设施工作业对临床业务活动的干扰，鼓励采用无线广域网技术上实现设备管理。 4.9.2不会因网络用户名、密码的变化，设备后续移机使用而引发设备无法联网管理。鼓励采用通讯运营商级网络安全架构，避免自行建设的局限网存在的安全风险。 |
| 5、基本参数要求 | 5.1适用体积（m3）：≤100 |
|  | 5.2★消毒效果：设备持续工作1小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%；设备持续工作60min，对H1N1去除率≥99.9%（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告） |
|  | 5.3★臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为≤0.01mg/m3（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告）。 |
|  | 5.4★净化效果:设备持续工作2小时，可使房间内空气洁净度为100万级的100m3房间中的空气洁净度达到10万级（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告） |
|  | 5.5 PM2.5消除率：PM2.5颗粒物净化效率≥99%（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告）。 |
|  | 5.6多级过滤净化功能：配合等离子，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，清新空气。 |
|  | 5.7能通过红外遥控对设备进行开关机操作和设定档位等。 |
|  | 5.8多档风速可调 |
|  | 5.9功能性方面，具有如下功能（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告）： （1）消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒； （2）消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置； （3）运行参数，具有风机调速功能； （4）待机参数，具有累计工作时间、过滤网使用时间清零、时钟设置、空气质量与洁净度、湿度、温度； （5）报警提示，至少具有滤网过期、风机故障、等离子故障。 |
|  | 5.10工作模式：支持手动模式、自动模式、定时程控模式。 |
|  | 5.11程控数量：程控程序数量不少于5组。 |
|  | 5.12智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。 |
|  | 5.13循环风量（m3/h）：≥800 |
|  | 5.14噪声dB（A）：≤60 |
| 6、安全、法规及技术先进性 | 6.1产品应符合相关医疗卫生标准和规范，提供卫生安全评价报告。 |
|  | 6.2空气消毒机采用自主知识产权的嵌入式软件（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实空气消毒机软件的功能性、安全可靠性、易用性、易安装性、适应性。证实用户文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性。 |
|  | ★6.3物联网服务云平台，具有自主知识产权（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有第三方权威实验室出具的独立的软件产品检测报告，证明确实具有上述服务功能，能证明云平台的功能性、信息安全性、可靠性、维护性、易用性、可移植性。 |
|  | 6.4 要求针对医院实际，提供详细可行的书面方案书。检查方案的先进性、可行性、充分必要性。 |
| 7、企业资质 | 7.1提供ISO9001和ISO13485认证证书， |
|  | 7.2提供ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证 |
|  | 7.3生产企业获得消毒产品生产企业卫生许可证 |