附件2

麻醉视频喉镜招标技术要求

一、货物名称：麻醉视频喉镜

二、用途：麻醉视频喉镜用于挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气管插管。利用适宜工作长度的喉镜片，通过高清摄像头的图像摄取，在视频图像显示器上清晰成像，声门线路清晰，降低显露分级至Ⅰ-Ⅱ级，便于指引医护人员准确进行气管插管，减少插管过程中对患者的损伤。

★三、基本要求：国产品牌

四、技术要求：

1、视频喉镜

★1.1麻醉视频喉镜主要由图像显示屏、手柄、摄像头模组、镜片固定座组成，主体采用铝合金架构，轻便坚固，表面经阳极氧化处理（具备很好防护性与装饰性，耐磨度提升，硬度提高，色泽均匀），质感细腻、做工精细。

1.2 屏幕显示要求

★ a) 不小于3英寸TFT彩色液晶显示屏

b）分辨率≥30万像素

c）屏幕旋转角度≥90°

d）主屏幕采用窄边框和轻薄化设计，并且可以自由大角度旋转，方便调节观察。

1.3摄像头要求

a)视场角: ≥50°

b) 有效像素≥30万

c）图像分辨率：≥3 Lp/mm

d）自动对焦，自动白平衡

★e）景深范围 5-70mm

1.4 电源、开关机要求

a）锂离子充电电池：容量≥2500 mAh,，电压：DC3.7V。

USB micro-B充电端口，充电电压DC5V。

★b）具备快速开机功能，只需单手即开即用，无需预热。

c)长按3秒以上电源键关机，可预防使用过程中误触开关而导致关机风险。

1.5使用操作要求

a）专用喉镜片与使用常规Macintosh弯形喉镜片相似，操作容易，不需要特殊培训。

b）气管插管操作步骤雷同于常规气管插管操作，无需特殊装置的辅助。

1.6特色要求

★a）带纳米防雾涂层技术镜片，较少受气道分泌物、出血和呼出气中冷凝气的影响，且为一次性使用，避免交叉感染

b）整体显示清晰、连续，分辨率高。

★c) 产品设计精致、小巧坚固、携带方便。

注：★为必须满足参数或性能特点