附件2

牙科综合治疗机参数

1.患者电动牙科椅

1.1电脑记忆全电动牙科椅，可预置常用椅位和急救位，承载力≥135kg；椅身升降速度为18mm/s，升降行程应≥300 mm（最低380mm，最高850mm）；

1.2靠背倾转角度范围：立位垂直后仰25º±5º、水平卧位向上10º±5º；

1.3安全保护，机椅互锁、遇障碍急停。

★1.4患者电动椅靠背为金属靠背，背垫及座椅垫为超薄设计，使医患相互达到最佳治疗位置。

1.5头枕配置伸缩式双关节头枕，牙科椅为双活动扶手设计。

1.6患者电动牙科椅为水电气一体开关，方便操作及维护保养。

1.7多位置调节牙椅活动扶手，方便不同患者体位上下。

2.口腔灯

2.1	感应式三轴LED口腔灯，开关亮度感应可调。光斑在相距灯面800mm处，照度调节范围为8000Lux～15000Lux；

2.2口腔灯转动范围≥270°；

2.3辐射热：＜200W/m2（最大照度时），色彩显色指数：＞85Ra。

3.器械盘

★3.1下悬式器械盘设计，方便左右手医生操作。转动角度：＞270°；

3.2上下移动范围：＞440mm；盘面偏斜度≤3°锁紧装置承载质量：≤2.5Kg 。

★3.3治疗机及电动牙椅所有程序及功能都能在器械盘显示屏上显示工作状态；感应式触摸控制面板，操作简单，支持多样化的临床器械选择控制直观显示手机工作气压；一键切换观片灯，一屏两用；机椅联动互锁，医患安全智能化。

3.4 器械盘设置6个器械位，预留有洁牙机、光固化机、口腔内窥镜等多种接口，方便功能拓展。

★3.5器械盘挂架可以≤90°整体移动，不使用器械是可以隐藏在器械盘下。

★3.6储水瓶设计可以自来水与纯净水转换。储水瓶随着器械盘移动而移动。不需在治疗机箱拆卸清洗储水瓶。

3.7器械盘配置硅胶垫方便清洗打扫。

3.8产品功能强大并预留有洁牙机、光固化机、口腔内窥镜等多种接口，方便功能拓展。

4.助手架器械位：

4.1四个助手位器械搁架，助手位器械搁架台配置助手操作电动按键控制电动牙椅工作状态，同时反映到器械盘显示屏。

4.2弱吸唾器（水压为200 kPa)   真空度≥10kPa；抽水速率≥0.4L/min ；

4.3强吸唾器（气压为400 kPa）真空度≥10kPa抽水速率≥1L/min。

4.4三用枪配置1支

5.痰盂及治疗机箱体:

5.1治疗机痰盂可±90°旋转，方便患者吐痰。

5.2治疗机箱体可以±45°旋转，方便四手操作及种植手术治疗。

5.脚踏开关

多功能组合式脚踏开关  启动力：＞10N且＜30N；进液防护：IPX1；

6.热水器

6.1防干烧热水器。

6.2恒定水温：40℃±5℃

7.可选择内置地箱

7.1额定电源：a.c.220V  50Hz，单相三芯，网电源供电，

7.2额定功率：350 VA

7.3水过滤孔径：＜90μm    气过滤孔径：＜25μm

7.4水气电一体式开关：方便医护开关启牙椅。

7.5整机采用进口手机管及水气管路（可提供证明文件）

注：带“★”为重要参数。

超声骨刀机技术参数、功能、配置

一、 主要技术参数：

1. 电源电压：100V-240V~	50HZ/60HZ	120VA

2.*工作尖尖端主振幅：20~80um	3.工作尖尖端横向振幅：≤30um

4. 工作尖振动频率：24.0KHz~29.5KHz	5. 保险丝：2×T1.6AL	250V

6.*蠕动泵流量：30~110ml/min	7.导出的输出声功率：200~600mW

8. 主声输出面积：<10mm2		9.次级横振声输出面积：<20mm2 10.*主机重量：3.1kg	11.多功能脚踏,可灵活控制功率、水量

二、 功能简介：

- *中文显示液晶屏，显示当前功率档位、水量档位、模式等信息，通过按键可调整设置，界面简单，操作方便。

- 只切骨不伤软组织，手术精确以微米计。

- 采用自动搜频系统，搜索最佳工作频率，性能更稳定。

- 采用微电脑全自动控制，操作方便，效率高。

- 采用故障报警系统，提高系统安全性。

- 手柄能耐 134℃高温和 0.22Mpa高压消毒。

- *静音供水，超声微动力下满足冷切割。

三、主要配置：

手柄：接插式手柄（带光/不带光）	2支；

工作尖：共 14 枚

US1 工 作 尖  1 枚

US2 工 作 尖  3 枚

US4 工 作 尖  1 枚

US5 工 作 尖  1 枚

UL3 工 作 尖  1枚

UC2 工 作 尖  1 枚

US1L 工 作 尖 1 枚

US1R 工 作 尖 1 枚

UC1 工 作 尖  2 枚

UC5 工 作 尖  1 枚

UC3 工 作 尖  1 枚

根管马达技术参数

一、适用范围

用于根管治疗中，根管预备阶段根管成型和清理。

二、特点

1、 使用高效无刷电机，低噪音，使用寿命长；

2、 采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针；

3、 无线马达手柄配置，操作更自如；

4、 底座内置大容量电池配备无线充电系统，保证足够长的续航时间；

5、 全触摸按键，使用简单，易于清洁；

6、 连续模式-三种智能反转模式；

7、 往复模式- 匹配市面上所有单支锉；

三、设备安全分类

1、按运行模式分类：连续运行设备；

2、按防电击类型分类：带内部电源的Ⅱ类设备；

3、按防电击程度分类：B型应用部分；

4、对进液防护程度：普通器材（IPX0）；

四、主要技术参数

| 电源输入 | AC100--240V,50/60Hz,800mA Max |
| --- | --- |
| 电源输出 | 15.0V/1.6A |
| 手柄电池 | 3.7V/2000mAh 可充电锂电池 |
| 底座电池 | 11.1V/2600mAh 可充电锂电池 |
| 速度 | 200--650rpm |
| 扭矩 | 0.6--4.0 Ncm |

五、主要配置

1、底座	1台

2、手柄	1个

3、弯手机	1个

4、注油嘴	1个

5、电源适配器	1个

热熔牙胶充填机参数

一、功能简介

本仪器适用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的充填治疗。

二、 特点

1、 显示屏可设置为适应左手或者右手操作；

2、 热熔牙胶充填机采用无线设计，有效加大了操作范围；

3、 温控灵敏，显示简洁，操作方便；

4、 热熔牙胶充填机有四种预设温度可选择：150℃、180℃、200℃、230℃。

5、 安全的保护机制，在无操作十分钟后将自动关机；

三、设备安全分类

1、 按运行模式分类：短时运行

2、 按防电击类型分类：Ⅱ类设备

3、 按放电机程度分类：B型应用部分

4、 对进液的防护程度：普通器材(IPX0)

5、 在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度：不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备。

四、主要技术参数

| 电源输入 | AC100--240V,50/60Hz,800mA Max |
| --- | --- |
| 电源输出 | DC15.0V/1.6A |
| 电池 | 3.7V/2000mAh 可充电锂电池 |
| 可选温度值 | 150℃、180℃、200℃、230℃ |
| 重量 | 275g、377g |

五、主要配置

| 加热手柄 |  |  |  | 充填手柄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热充填手柄 | 1个 |  | 1 | 注射充填手柄 | 1个 |  |
| 2 | 充电底座 | 1个 |  | 2 | 充电底座 | 1个 |  |
| 3 | 电源适配器 | 1个 |  | 3 | 电源适配器 | 1个 |  |
| 4 | 工作尖 | WP4004 | 1枚 | 4 | 注胶针 | 23G24mm | 1枚 |
|  |  | WP4504 | 1枚 |  |  | 23G28mm | 1枚 |
|  |  | WP5506 | 1枚 |  |  | 25G24mm | 2枚 |
|  |  | WP5508 | 1枚 |  |  |  |  |
| 5 | 工作尖隔热套 | 4个 |  | 5 | 隔热保护罩 | 2个 |  |
|  |  |  |  | 6 | 扳手 | 1个 |  |
|  |  |  |  | 7 | 清洁刷 | 2把 |  |