附件2：

病人监护仪技术规格需求

- 便携式床边监护，可通过有线和无线的方式联入中央监护系统。

- *显示器尺寸≥10寸，分辨率≥800×600，最多10通道显示。

- 可监测参数: 心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)；

可选配记录仪，无线联网功能，心电模拟输出和护士呼叫。

- 心电：心电3/5导可选，心电模式包括：监护/手术/扩展。在5导的情况下，支持半屏心电7导联显示，需同时显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6。心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。

- 具备心率统计功能，可对病人窦性心律在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对平均心率、平均白天心率、平均夜间心率及百分比结果进行统计，以饼状图形式显示。

- *具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。

- *具有收缩压和舒张压血压差报警功能。

- *标配国际三大血氧之一，Masimo, Nellcor或者Philips血氧，防运动、抗弱灌注，提供灌注度指数。

- *无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NIBP数据列表。

- *无需存储卡或中央站，监护仪趋势存储回放时间1000小时。

- 无需存储卡或中央站， 监护仪的全息心电波形存储回放时120分钟。

- *无需存储卡或中央站，监护仪可存储200组报警信息。

- 具有通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算功能。

- 公司通过ISO13485、ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。