附件2

婴儿培养箱技术参数

一、产品功能：

1、具有箱温和肤温两种温度控制模式；

2、★具有湿度控制和氧浓度监测功能；

3、设置温度、箱内温度、皮肤温度、氧浓度及湿度分屏显示；

4、独立的超温保护系统；>37℃温度设定功能；

5、婴儿床倾斜角度无级可调功能；产品具有自检功能，多种故障报警提示；

6、★嵌入式集成传感器盒；

7、抽屉式水箱、水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

8、★双层恒温罩，采用进口有机玻璃、自动风帘装置；

9、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

10、整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

11、前面板具有温度校正功能；具有肤温传感器脱落报警提示功能；

12、具有数据储存功能；具有正门独立锁定装置；具有RS-232接口；

13、★采用低噪音的无刷直流电机。

14、★产品使用期限：大于或等于八年。

二、基本配置：主机，传感器盒，皮肤温度传感器，机柜，可选配置：黄疸治疗装置光源具有灯管和LED两种光源选择，升降式机柜，称重装置。

三、主要技术参数：

1、工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤1000VA

2、控温方式：箱温和肤温两种温度控制

3、箱温控制范围：25℃～37℃（跨越模式37～39℃），肤温控制范围：34℃～37℃（跨越模式37～38℃）

4、★箱温和肤温显示温度范围：5～65℃，升温时间：≤30min

5、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃，平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

6、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃，温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

7、★皮肤温度传感器精度：±0.2℃内，婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

8、★婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

9、故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误缺水、系统故障等

10、湿度显示范围：0%RH～99%RH，湿度控制范围：0%RH～90%RH

11、★湿度控制精度：±5%RH内，湿度显示精度：±5%RH内

12、★氧浓度显示范围：0%～99%，氧浓度显示精度：±2%O2（设置值为25%及以下）,±3%O2（设置值为25%以上）

13、重量显示精度：±1%内（配置称重装置时）

14、使用环境要求：环境温度：20℃~30℃（设置温度应至少高于环境温度3℃以上）、环境风速：< 0.3m/s

- 胎心监护仪参数

- 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

- ★多晶片1MHz超声胎心探头，胎心率范围： 50~240bpm；

- ★胎心探头采用防水设计，适合水中分娩，满足IPX 8等级(提供检测报告)

- 宫缩探头，0-100相对单位，归零方式：自动/手动；

- 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- 10.1英寸高清晰液晶彩屏， 0-60°度内多角度翻转；

- 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

- ★一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；（提供证明文件）

- 飞梭和硅胶按键操作；

- 隐藏式提手，方便移动；

- ★内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度25mm/s高速回放打印；

- 支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

- 打印结束后给与声音提示；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- ★内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式；

- 回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

- ★60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

- 支持单胎心监护，可选配母亲参数；

- 具有查找监护记录功能；

- 可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；

- 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

电动流产吸引器技术参数

- 技术指标：

1. 无油免维护活塞泵

2. 工作稳定、寿命长、噪音低

3. 自动防溢流装置

4. 液晶数字显示工作负压，直观、准确

5. 带有气控防浸脚踏开关，便于手术中操作

- 技术参数：

1. 极限负压值：-0.09MPa

2. 负压调节范围：-0.01MPa～-0.09MPa

3. 抽气速率：20L/min

4. 电源：AC220V±10%   50HZ±2%

5. 输入功率：150VA

6. 噪声：≤55dB(A)

- 主机、标准附件清单

1、主机                            1台

2、PC液瓶1000ml                   2个

3、流产吸引管                      3个

4、无毒液管                        2米

5、熔丝管                          2个