附件2

| 手术室腔镜手术通用器械参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 采购数量 | 单位 | 技术参数 |
| 单极剪刀 | 弯头双动Φ5×330 | 2 | 把 | 1、头部采用YY/T 0294.1-2005中C号钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2005中M号钢，绝缘套管用聚亚苯基砜制造。 2、其硬度为350HV0.2~700HV0.2 3、进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 4、耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 |
| 吸引器 | 推杆式（带电凝、棒状）Φ5×330 | 2 | 支 | 1、头部采用YY/T 0294.1-2005中M号钢，绝缘套管用聚亚苯基砜制造。 2、其硬度为350HV0.2~700HV0.2 3、进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 4、耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 |
| 腹壁缝合钳 | Φ2.2斜槽式钩线、2支 | 1 | 套 | 1、腹壁缝合钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N。 2、钳头部采用ASTM F 899-09中630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。 3、硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。 4、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 5、耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级。 |
| 吸引器 | 推杆式Φ5/Φ10×330 | 3 | 套 | 1、吸引器采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。 2、吸引器内芯通常，无堵塞现象。 3、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 4、器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。 |
| 抓钳 | 无损大抓钳Φ10×330 | 1 | 把 | 1.抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。 2.钳头部采用ASTM F 899-09中630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。 3.硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。 4.器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 5.器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。 |
| 分离钳 | 340mm\弧弯高20mm | 1 | 把 | 1.双关节手术器械采用符合YY/T 0294.1-2016标准中的M号钢材料制造。2.双关节手术器械的硬度为35-45HRC。3.有良好的夹持能力，其夹持力应不小于20N。4.有良好的牢固性，当钳头夹紧Ф2mm紫铜棒时，钳子各部位不应产生弯曲和断裂的现象。5.钳头闭合时，上下两片应相互吻合，不得有偏摆、错口的现象。6.钳齿应清晰、完整，不得有烂齿、毛齿现象。7.铆钉牢固的铆合在相应的部位上，不得有松动、脱落现象。鳃轴螺钉应牢固的被固定，工作时也不得跟动。8.外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。9.进入人体部位表面粗糙度Ra值应≤0.4μm，其余部位应≤1.6μm。10.器械应具有良好的耐腐蚀性能，经沸水实验法，不得产生腐蚀现象，应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 |
| 淋巴结钳 | 340mm\弧弯高25mm\头宽12 | 1 | 把 | 1.双关节手术器械采用符合YY/T 0294.1-2016标准中的M号钢材料制造。 2.双关节手术器械的硬度为35-45HRC。 3.有良好的夹持能力，其夹持力应不小于20N。 4.有良好的牢固性，当钳头夹紧Ф2mm紫铜棒时，钳子各部位不应产生弯曲和断裂的现象。 5.钳头闭合时，上下两片应相互吻合，不得有偏摆、错口的现象。 6.钳齿应清晰、完整，不得有烂齿、毛齿现象。 7.铆钉牢固的铆合在相应的部位上，不得有松动、脱落现象。鳃轴螺钉应牢固的被固定，工作时也不得跟动。 8.外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。 9.进入人体部位表面粗糙度Ra值应≤0.4μm，其余部位应≤1.6μm。 10.器械应具有良好的耐腐蚀性能，经沸水实验法，不得产生腐蚀现象，应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 |
| v型持针钳 | 弯头，合金钳头Φ5×330 | 2 | 把 | 4 归位持针钳 Φ5 Φ5±0.3 180-450 ≥30º1、持针钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N。2、头部采用ASTM F 899-09中630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。3、硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。4、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。5、耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级。 |
| 单极抓钳 | 胃抓钳Φ5×330 | 2 | 把 | 1、头部采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢），钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2005中M号钢，绝缘套管用聚亚苯基砜制造。 2、夹持力不小于20N。 3、其硬度为350HV0.2~700HV0.2 4、进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 5、耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 |
| 单极抓钳 | 中空肠抓钳Φ5×330 | 2 | 把 | 1、头部采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢），钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2005中M号钢，绝缘套管用聚亚苯基砜制造。 2、夹持力不小于20N。 3、其硬度为350HV0.2~700HV0.2 4、进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 5、耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 |
| 单极分离钳 | 弯头，钳头长14mm Φ5×330 | 3 | 把 | 1、头部采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢），钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2005中M号钢，绝缘套管用聚亚苯基砜制造。 2、单极电凝分离钳的夹持力不小于20N。 3、其硬度为350HV0.2~700HV0.2 4、进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 5、耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 |
| 无损抓钳 | 无损Φ5×330 | 1 | 把 | 1、头部采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢），钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2005中M号钢，绝缘套管用聚亚苯基砜制造。2、夹持力不小于20N。3、其硬度为350HV0.2~700HV0.2 4、进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。5、耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 |
| 鸭嘴抓钳 | 鸭嘴 | 2 | 把 | 1、头部采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢），钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2005中M号钢，绝缘套管用聚亚苯基砜制造。 2、夹持力不小于20N。 3、其硬度为350HV0.2~700HV0.2 4、进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 5、耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 |
| 单极剪刀 | 双动Φ10×330 | 1 | 把 | 1、头部采用YY/T 0294.1-2005中C号钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2005中M号钢，绝缘套管用聚亚苯基砜制造。 2、其硬度为350HV0.2~700HV0.2 3、进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 4、耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 |
| 穿刺器 | 斜口、平口Φ5.5×95 | 2 | 套 | 1、穿刺器采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。 2、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 3、阀门旋转应灵活，在关闭姿态下，经4KPa气压，应无明显渗漏；穿刺器的阻气阀应有良好阻气功能，经4KPa气压，冒出的气泡少于20个。 4、耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级。 |
| 穿刺器 | 斜口、平口Φ10.5×95 | 2 | 套 | 1、穿刺器采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。 2、器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 3、阀门旋转应灵活，在关闭姿态下，经4KPa气压，应无明显渗漏；穿刺器的阻气阀应有良好阻气功能，经4KPa气压，冒出的气泡少于20个。 4、耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级。 |