附件2：

高频振动排痰系统参数表

1	适应症	适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者，辅助患者痰液的排出。预防、减少呼吸系统并发症的发生

2	产品组成：主机、双空气导管、背心式气囊、线控器

*3	压力范围：3-30mmHg，步进1mmHg，压力27级可调。

*4	工作频率：1-20Hz 连续可调，且1-5HZ内，步进也为1HZ

5	工作噪声：正常工作≤65dB(A)

6	时间调节：1-99min，步长1min

*7	操作模式：≥8寸液晶触摸屏和参数设置旋钮同步操作，同时具有紧急机械停止按键

8	工作模式: 1. 常规模式，自动保存上次治疗参数，下次直接使用

2. 循环模式，有根据不同体型设置的三种循环模式

3. 梯度模式，有根据不同体型设置的三种梯度模式

4. 自定义模式，可根据治疗具体差别，设置自定义治疗模式，如儿童模式、肺康复模式、老年模式等

9	线控手柄功能 :可通过线控手柄中断振动排痰

*10	压力与频率自动调节功能:可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性

*11	全自动咳嗽暂停功能:支持，灵敏度≥2档

*12	治疗信息储存查询功能:具有储存和查询患者历史治疗信息的功能

13	CE认证:有

14	空气导管配置:双空气导管，可自动锁定

15	背心气囊类型:背心式或胸带式气囊，各种规格型号可选

16	背心气囊设计:背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装

17	背心气囊内衬:可选择单人使用气囊内衬，避免交叉污染

18	产品荣誉:入选中国医学装备协会评定的优秀国产医疗设备产品目录