# 床旁血气分析仪功能参数

数量：一台

参数：

- 手持式，便于携带；重量<4KG

- 测定原理、方式：电化学法/交流阻抗法

- 电源：大容量充电电池，可待机20小时或可连续测试50个标本

- 定标：双重定标（电子定标和液体定标）；液体定标，每张检测卡自带定标液，每次定标不超过1分钟。检出时间45秒

- 单机可以检测的测量参数：Na,K,C1,pH、PC02、P02、Base Excess(BE) a、TC02、Ionised Calcium(iCa)、Glucose(Glu)、Lactate、Haematocrit(Hct)

- 计算参数：TC02a、HC03 a、s02、Anion Gapa、Haemoglobin(Hgb)

- 电极特性：一次性微电极，单人份卡片测定，可有效避免大量浪费

- 消耗品：除一次性检测用卡外无其他消耗品

- 低温保存保质期≥4个月

- 动脉血、静脉血、毛细管血、脐带血、混合静脉血、体外循环血

- 采样量（全参数）≤95ul

- 最小样品量：16ul

- 质控方式：有质控品，高、中、低三级质控