高频电刀参数(一套)

◆输出功率：300W

- 七种输出模式：①纯切  ②混切1 ③混切2  ④喷凝  ⑤强凝  ⑥标准双极 ⑦双极强凝

- 全部微电脑控制，三路输出功率数字显示，输出时伴有不同的声光指示

◆纯切：最大输出功率可达到300W，对任何组织、结构、轻松实施手术。

◆混切：适用于任何组织，在切割的同时提供很好的凝血效果。

◆喷凝：适合于普通开放性手术用，组织凝固层较深，具有强大的凝血效果。

◆强凝：用于腔镜外科和其他精细组织的快速接触式凝血，适合于内镜手术用。

◆双极电凝：当组织达到凝固的效果时输出的功率便开始缓慢下降，达到很好的凝血效果。

◆具备高性能的病人回路电极板接触质量检测系统（REM）、功率自动补偿系统（PPS）。

◆独有的内窥输出端口，防止机器错误链接而导致机器发生故障。

◆可以配合腹腔镜、宫腔镜等使用，适用于各科类手术。

◆具有刀笔遥控调节输出功能。

◆无外置风扇散热，可有效避免定向气流的形成，适用于层流净化手术室。

◆具有双极强凝功能。

◆具备单双极自动转换功能。

◆技术参数：

1、环境温度范围：5℃～40℃；         2、相对湿度范围：≤80；

3、大气压力范围：86.0～106.0kPa；    4、电源：220V±22V， 50Hz±1Hz。

- 5、工作频率：416KHz

6、额定输出功率：

a）纯切： 1W～300W（负载800Ω）；

b）混切1： 1W～250W（负载800Ω）；

c）混切2：   1W～200W（负载800Ω）；

d）喷凝：    1W～80W（负载800Ω）；

e）强凝：    1W～120W（负载800Ω）；

f）双极电凝：1W～50W（负载200Ω）；

g）双极强凝：1W～90W（负载200Ω）；

7、整机功耗：≤1100VA。（切割功能300W、双极电凝功能50W输出时）

8、运输和贮存: a)环境温度范围：一40℃～55℃；      b)相对湿度范围：≤95％；

c)大气压力范围：500hPa～1060hPa。

标准配置单

可控刀笔            5把

中性电极            10片

双极镊              1把

极板导线            1条

双极镊子连线        1条

防水双脚开关        1个

高频电缆线          1条

# 监护仪参数(两台)

- 监护仪主机采用无风扇设计，所有监测参数功能模块均需内置于主机内部（一体化结构设计），坚固耐用，；

- 主机平放具备10度屏幕仰角，方便医护人员观察监测界面；

- ★采用≥10寸彩色LED显示屏，7通道波形显示，可选配触摸屏；

- 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；

- 心电监测功能采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高；

- ECG采用多导联同步分析技术，有效减少监护仪的误报警和漏报警等情况的发生，避免临床决策失误；

- 具备智能导联脱落监测功能；

- 支持不少于20种实时心律失常分析报警，并包括房颤报警（非心电静息分析，无需导入中央站即可实现监测分析）；

- 心电支持QT/QTc分析功能；

- ★采用的数字血氧探头和监护仪主机必须是相同品牌的，以保证血氧监测的兼容性和准确性，可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况；

- NIBP收缩压范围: 成人：25-290 mmHg；小儿：25-240 mmHg；新生儿：25-140mmHg；

舒张压范围：成人：10-250 mmHg； 小儿：10-200 mmHg；新生儿：10-115mmHg；

平均压范围：成人：15-260 mmHg；小儿：15-215 mmHg；新生儿：15-125mmHg

- 脉率范围：30-300 bpm

- ★可选配的无线WiFi模块，既可以支持2.4G也可以支持5G频段，连接中央工作站；

- 标配一块锂电池，单块锂电池续航能力不低于4小时，同时可选配高容量锂电池，单块高容量锂电池续航能力不低于6小时；

- 支持血压动态分析功能，针对最近24小时的所有NIBP测量数据进行基本的统计分析，并支持显示和打印；

- 血氧探头支持IPX7防水，可支持水下测量；

- NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性，同时支持血氧和血压同侧监测；

- NIBP袖带采用超声缝合无内胆设计，能够进行水洗清洁和侵泡消毒；

- ★采用收纳盒设计，使附件管理更加高效；

- 可保存1200小时的趋势数据；48小时全息波形回顾；1800个报警事件；128个心律失常事件；1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能；

- 可升级3通道记录仪；可支持外接打印机A4打印、条码扫描枪；

- ★监护仪材料防火等级可达最高V-0级别，通过UL防火测试，提供UL认证材料；

- 通过ETL安全认证、CE认证、SFDA认证，提供证明材料；