综合产床技术指标和性能说明

一、商务部分：

1、规模企业、知名品牌。

2、在省内设有固定的售后服务机构，配备专业人员，能提供完善的培训、保养、维修服务。

★3、提供相关质量管理体系认证及“环境管理体系认证”、“职业健康安全管理体系认证”、省级以上著名商标、高新技术企业相关荣誉证书。

二、性能要求：

- ★底座及立柱罩壳均采用优质304不锈钢材料制作，耐腐蚀、易清洗。

- 台面优质冷板静电喷塑，附件为抛光镀铬。

- 床垫采用高密度记忆海绵泡一次成型,无缝隙。

- 用于产妇分娩，妇产科手术,人流手术及妇科检查等。

- 该床由主床和副床连为一体, 辅助台可外折，可拆卸。

- 配有隐藏式不锈钢污物盆及其他附件，脚踏液压升降，★进口Y型密封圈，经久耐用。

- 备有刹车装置，方便产床移位。其它动作为手摇机械传动。

三、技术规格：

长1900mm±50 mm

宽 600mm±10 mm

最低高度：700±50mm

台面最低及最高：200±50mm

前    倾≥10°

后    倾≥18°

背板上折≥45°

背板下折≥3°

腿板外折≥90°

辅助台 600×600mm

四、基本配置：

搁臂架                1付          拉手杆                 1付

托腿架 (含蹬脚板)     1付          不锈钢污物盆　　   　　1只

LEEP刀

◆采用专用于妇科子宫病变的电环切割（LEEP）术。提高了手术的精确性、可控性、安全性；

◆可应用与妇产科各种病变的处理（切割、止血、菜花、子宫颈糜烂、LEEP、配合腹腔镜各种手术、各种妇科手术）简化了手术程序、降低手术成本、并提高手术安全性；

◆多种形状刀头适合宫颈锥切及外阴处理、不产生炭化、不影响病理组织；

◆球形电极可做止血之用、不焦血管、不损伤附近组织、手术后恢复较快；

◆针形电极可用于精细的切割手术；

◆不同粗细电极具有不同的止血效果。

◆独有的刀笔带照明技术可有效提高手术创面的清晰度。

◆大功率双极：支持妇科电凝钳的应用。

◆可单独选配吸烟器。

◆技术参数：

1、环境温度范围：10℃～40℃；         2、相对湿度范围：30%－75%

3、大气压力范围：700hPa ~ 1060hPa；    4、电源：220V±22V， 50Hz±1Hz。

- 5、工作频率：416KHz

6、额定输出功率：

a)纯切：1W~200W（负载800Ω）。     b)混切1：1W~150W（负载800Ω）。

c)混切2：1W~100W（负载800Ω）。   d)混切3：1W~80W（负载800Ω）。

e)喷凝: 1W～80W（负载800Ω）。     f)强凝: 1W～120W（负载800Ω）。

g)双极电凝: 1W～90W（负载200Ω）。

7、整机功耗：≤1100VA。（切割功能200W）

8、运输和贮存     环境温度范围：-10℃~40℃      相对湿度范围：≤85%

吸烟器技术参数：

高效可调节吸烟器，可以有效吸收除含有害微生物的烟雾。

吸烟器的过滤装置，可过滤小到0.2微米的颗粒。

转速2750转/分钟， 排量3.5-4.2立方米/小时